1550nm 分光脉冲调制激光模块规格书（FL-XS）

主要特点

集成了激光器、分光与脉冲调制功能

高开关消光比（~70dB）

超窄线宽（≤3 kHz）

波长及光功率稳定

高输出光功率（~250mW）

支持内调制、外调制、外触发功能

中心波长1550nm，C波段任意波长定制

主要应用

光纤传感

测风雷达

科研仪器

脉宽200ns@重频1kHz

典型洛伦兹线宽（2.7 kHz）

映讯芯光中心波长1550nm 分光脉冲调制激光模块是集半导体芯片技术，精密光路设计，先进的封装工艺，低噪声电路控制为一体的高性能半导体激光集成光源产品。

该模块同时输出脉冲信号光和参考光、具备超窄线宽、高脉冲峰值功率、高开关消光比、波长稳定、低噪声、低功耗、高可靠性，高集成度等特点。

| 规格参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心波长 | λC | CW（连续输出） |  | 1550 |  | nm |
| 脉冲峰值功率 （信号光） | PS |  |  | 100 | 250 | mW |
| 输出光功率（1） （参考光） | Pr | CW（连续输出） |  | 5 |  | mW |
| 脉宽（2） | PW | 内调制 | 5 |  | 250 | ns |
| 重频（2） | RF | 内调制 | 10 |  | 10M | Hz |
| 开关消光比 | ER | SOA=800mA/-2V |  |  | 70 | dB |
| 开关时间 | T | 上升时间 |  | 1.7 |  | ns |
|  |  | 下降时间 |  | 2.5 |  | ns |
| 相对强度噪声 | RIN |  |  | -145 |  | dB/Hz |
| 边模抑制比 | SMSR | CW（连续输出） |  | 55 |  | dB |
| 偏振消光比 | PER | 慢轴对齐 |  | 23 |  | dB |
| 光隔离度 | ISO |  |  | 50 |  | dB |
| 供电电压 | Vcc |  | 4.75 | 5 | 5.25 | V |
| 基本功耗 | Pdt | 脉冲功率200mW 室温25℃ |  | 3 |  | W |

光学与电气规格

测试数据

1/2

| 最大功耗 | Pdmax | 脉冲功率200mW，工作温度范围内 |  |  | 5 | W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作温度(3) | TC | 带散热块 | -20 |  | 60 | ℃ |
| 存储温度 | TS |  | -40 |  | 85 | ℃ |
| 线宽等级 |  |  |  |  |  |  |
| 洛伦兹线宽（4） | FWHM | 型号 | FL-1S | FL-2S | FL-3S |  |
|  |  | CW | ＜3 | ＜20 | ＜500 | kHz |

©️2026版权所有 V1.0

映讯芯光保留对以上产品规格修改变更等所有权利

2/2

（1）出光功率出厂后不可调；

（2）其他脉宽与重频需求可通过外调制实现；

（3）激光模块的散热面（模块标签反面为散热面）须与机箱或设备外壳紧贴，确保良好散热；

（4）通过延时自外差法测试的静态线宽。

| 连接器 | 项目 | 描述 |
| --- | --- | --- |
|  | 光纤类型 | PANDA PMF，900um套管，尾纤长度1m |
|  | 光纤接口 | FC/APC 接头 |
| A | DB9母口 | 电源供电，串口通信（1） |
| B | 四芯直出线 |  |
|  | SMA母头 | 外触发输入（2）,外调制输入(3),同步信号输出（4） |
|  | 外形尺寸 | L×W×H=103.3×88×25mm |
|  | 重量 | ~360g |

尺寸与接口规格

（1）串口协议UART，串口电平3.3V，波特率115200；

（2）外触发输入阻抗为1kΩ，输入电压为0-3.3V方波，重频取决于外部信号源，脉宽由模块设置；

（3）外调制输入阻抗为1kΩ，输入电压为0-3.3V脉冲波，重频和脉宽取决于外部信号源；

（4）同步信号输出阻抗为1kΩ，输出电平为0-3.3V方波，SMA接口功能通过软件切换。

警告

3B级激光防护，避免激光直射！操作时建议佩戴激光防护眼镜。

可靠性与认证

符合Telcordia GR-468 标准

CE认证

| 管脚 | 名称 | 功能 | 模块端DB9(母头) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VCC | 供电5V/3A,低噪声 |  |
| 2 | TX | 数据输出，3.3V |  |
| 3 | RX | 数据输入，3.3V |  |
| 4 | / | / |  |
| 5 | GND | 地 |  |
| 6 | / | / |  |
| 7 | / | / |  |
| 8 | / | / |  |
| 9 | / | / |  |

连接器A(1)（DB9）

| 颜色 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 红色 | VCC | 供电5V/3A，低噪声 |
| 白色 | TX | 数据输出，3.3V |
| 黄色 | RX | 数据输入，3.3V |
| 黑色 | GND | 地 |

连接器B(2)（四芯直出线(3)）

（1）样品测试阶段推荐配DB9连接器A方式(默认含220VAC/5VDC电源适配器和通讯线缆）；

（2）批量应用阶段推荐配直出线连接器B方式；

（3）线长30/60cm可选，末端上焊锡长5mm。

珠海映讯芯光科技有限公司

www.inxuntech.com

0756-8636658

sales@inxuntech.com

广东省珠海市香洲区科健路66号3栋501